64排CT维保服务需求

一、服务内容服务内容：64排CT维修保养服务

1、项目实施地点：广西国际壮医医院

2、设备品牌：飞利浦

3、设备型号： Ingenuity Core 128 CT

4、数量：1台

5、设备维修保养服务年限： 3 年

6、设备维修保养项目内容： Ingenuity Core 128 CT每年提供4次保养，不限定次数的维修，可不限量更换的备件包含：整机主机，球管，探测器，工作站；不包含：第三方产品。

二、服务要求

- 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行。包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果等

- 预防性保养：按照保养计划提供，每年按要求提供专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照设备生产厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况、提供设备保养内容清单

- 预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由服务商免费提供。

- 工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班免费。

- 备件：配件可为原厂全新零备件，或非原厂全新零备件，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。提供保修所需的备件，备件供应要及时、充足。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。

- 由于此设备的全保服务均包含球管，需提供符合用于Ingenuity Core 128 CT的球管。所有提供的配件，均应适用于本院Ingenuity Core 128 CT设备。

- 提供临床或医工的相关培训，一年3人/次。

三、项目其他要求

1、热线服务：维保实施人提供免费热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务。

2、响应速度：维保实施人接到维修要求后，1小时电话响应；出现停机或影响使用的故障，不超过24小时到达现场；出现间歇性故障或不影响设备使用的故障，在科室同意的情况下可酌情延后。

3、开机率：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按照一年365日计算。如果此开机率由于服务商的原因未能达到，对于开机率低于95%的1个日历日，合同期相应延长10个日历日。

4、报价材料应标明所用配件是否原厂配件，同一报价公司可对原厂配件、非原厂配件同时作出报价。

5、可提供优于院方提出的服务方案。