## Sheet1
拟购设备清单及需求参数 （参数仅做市场询价参考，预算价内符合或优于参数的亦可报名）
序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 参数
1 | 输注工作站（1拖6）高端 | 11套 | 14 | 154 | 一、输液信息采集系统 1.输液信息采集系统注册证最低需通过二类注册 2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 3.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 4.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网； 二、注射泵 1.注射精度≤±2% 2.*速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4.*自动统计至少三种累计量：24h累计量、最近累计量、定时间隔累计量 5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6.*注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 7.具备联机功能 8.不小于3.5英寸彩色显示 9.全中文软件操作界面 10.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 11.支持药物库 12.*支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 15.电池工作时间≥5小时@5ml/h 16.防异物及进液等级IP33 三、输液泵 1.输液精度≤±5% 2.*速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 4.*自动统计至少三种累计量：24h累计量、最近累计量、定时间隔累计量 5.*泵门智能电动控制，可自动关闭或打开 6.具备联机功能 7.不小于3.5英寸彩色显示 8.全中文软件操作界面 9.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 10.支持药物库 11.*支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 13.*具备单个气泡和累积气泡报警功能 14.电池工作时间≥5小时@25ml/h 防异物及进液等级IP33
2 | 中央监护系统(1拖10) | 1套 | 190 | 190 | 一、中央站：1套 1.中心监护系统支持中央站，工作站，浏览站，远程查询系统等多种产品形态互连，满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置。 3.中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST， QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。 4.中心监护系统支持Window 7中文操作系统，配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性，中心监护系统支持19寸以上液晶双显示器屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示；可升级4个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要。 5.可同时集中监护多达50个病人以上， 单个屏幕可支持12个以上病人的同时集中监护。多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示，多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。 ※ 6. 中心监护系统可对输液信息采集系统进行双向控制，提高医护人员工作效率。 二、插件式重症监护仪：10台 一、技术参数： 1、模块化插件式重症监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，多个主机插槽，并可外接槽位辅助插件箱方便升级。 2、14寸以上彩色电容触摸屏，高分辨率达1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度自动调节。 3、采用无风扇设计，支持内置锂电池，供电时间2小时。 4、配置4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 5、支持扩展独立显示屏。 6、多功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测。 7、3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。 8、支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析。 9、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 10、监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 11、提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 12、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 13、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 14、无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 15、无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。 16、无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。 17、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 18、支持双通道有创压IBP监测，支持升级6通道有创压监测。 19、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 20、支持4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 21、支持升级BISx4监测模块或者单机，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 ※ 22、配置EtCO2监测模块和PiCCO监测模块，EtCO2监测模块采用旁流技术，水槽易用快速更换，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s，满足同屏查看更多呼吸周期。PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数 23、支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 24、大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 25、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 26、40个参数120小时趋势表、趋势图回顾，4小时趋势表、趋势图回顾。 27、1000条事件回顾，每条报警事件能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 28、具备48小时全息波形的存储与回顾功能。 29、120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 30、提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 31、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数，具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 32、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
3 | 电子支气管镜 | 1套 | 24 | 24 | 一、操作部 1.1采用电子成像技术； 1.2视场角≥120°; 1.3视向角：0° (直视); 1.4景深大于3-150mm; 1.5软管直径5.2mm; 1.6吸引孔道内径3.0mm; 1.7工作有效长度600mm; 1.8前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上180°,向下135°; 1.9具备拍照、录像、图像冻结功能； 1.10摄像分辨率≥10.5lp/mm; 1.11色彩还原：分辨标准色板6种颜色； 1.12配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底； 1.13自带光源，具备防雾功能，无需预热，光照度≥4000Lux;显色指数>90; 1.14摄像头及LED前端采用蓝宝石保护，防刮花，耐腐蚀，防雾； 1.15镜体手柄为医疗级高性能塑料，轻巧耐用； 1.16 HDMI显示输出功能； 1.17密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求。 二 、显示器 2.1便携触摸显示屏≥3.5寸； 2.2显示分辨率；(3.5寸显示屏)960X640像素，显示器采用内置可充电电池，连续使用 时间不低于300分钟； 2.3显示屏可以前后倾斜0-120°,左右旋转0-270°; 2.4便携3.5英寸显示器具有HDMI视频输出功能，配合外接监视器使用； 2.5提供软件终身免费升级服务； 2.6光源照明亮度分级调节，优化图像质量； 2.7图像真实性：无明显几何失真。
4 | 便携式多普勒超声系统 | 1套 | 100 | 100 | 一、货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统 二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 三、系统技术规格及概述： 1.2.3.4.1.系统通用功能 1.1≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 1.2探头接口1个，可扩展 1.3整机重量6.5kg（含电池） 1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能 1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.6通过CE、FDA认证 1.7通过国械SFDA三类认证 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像模式 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，支持≥8条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.4频率复合成像 2.5斑点噪声抑制成像 2.6回波增强技术 3.型成像模式 3.1彩色型 3.2解剖型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构型图像 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1超宽动态血流技术 4.2高分辨率血流成像 4.3双实时同屏对比显示 4.4自动调节取样框的角度及位置 5.频谱多普勒成像 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 5.2连续多普勒 5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 6.组织多普勒成像及定量分析单元 6.1曲线解剖M型 7.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 8.图像放大技术 8.1一键实现全屏放大 8.210倍局部放大（支持前端、后端放大） 9.穿刺针增强技术 9.1双屏实时对比显示增强前后效果 9.2增强平面角度可调，步进10° 10.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 四、 测量分析和报告 1.1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 4.儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量 五、电影回放及原始数据处理 2.1.电影回放 1.1所有模式下支持手动、自动回放 1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 六、检查存储和管理 1.240G固态硬盘 2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 七、 技术参数及要求 3.1.二维灰阶模式 1.1焦点：4个，动态可调 1.2扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像； 1.3最大显示深度:≥40cm 1.4TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 1.5动态范围: 30-190dB，可视可调 1.6增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 1.7伪彩图谱: ≥8种 1.8扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 2.彩色多普勒成像 122.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 2.4扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 2.5支持B/C 同宽 3.频谱多普勒模式 1233.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.2PW最大速度: ≥9.21m/s 3.3最小速度: ≤5mm/s 3.4取样容积: 0.5-20mm 3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.6零位移动：≥8 级 3.7快速角度校正 八、连通性 4.11.1参考信号:心电，呼吸波，心电触发 1.2数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 1.3支持数据无线传输 1.4支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报 1.5外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口 1.6台车：可升降、防盗锁模块 1.7具备可装卸探头扩展槽 1.8旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 1.9配置线阵、凸阵、相控阵3把探头 九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 11.1备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 1.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 1.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
5 | 体外膜肺氧合（ECMO） | 1套 | 250 | 250 | 一、设备用途：用于临床的呼吸支衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持。 二、技术性能要求： （一）离心泵系统： 1、外置离心泵驱动器，液压调控，具备可灵活调节的双节支架。 2、离心泵驱动器需集成流量监测、气泡监测模块。 3、内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转80分钟以上。 4、具有搏动功能。 5、转速范围0-5000转/分钟。 6、流量范围0 到9.99 l/min 分辨率0.01 L。 7、流量显示精度0.1升/分钟。 8、离心泵要求既可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，需同时具备LPM和RPM两种模式。 9、泵头预充量：≤40ml 10、泵头表面积：≤200平方厘米 11、离心泵头工作原理：磁悬浮驱动，离心泵头无金属轴承，不破坏血液成分且无死腔。 12、要求离心泵头具备紧急驱动手柄，且具备LED灯显示转速。 13、具备一根电缆三种功能，泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，较少流量传感器的耗费成本。 14、离心泵基座和用户界面一体化，方便临床使用和转运 15、主机尺寸不得大于（包含基座和用户界面）：179×243×385 mm； 16、重量不超过16kg。 （二）空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器 1、能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给。 2、FIO2：21%-100% （三）耗材技术性能要求（氧合器） 1、氧合器膜材料为聚甲基丙烯酸甲酯，采用抗血浆渗漏的纤维织成的渗透膜，使用过程中不会产生血浆渗漏，使用说明书标示能连续使用到10天。 2、氧合器：含肝素的生物涂层，避免血栓形成；专用于长时间体外生命支持。 3、氧合器膜面积1.8平方米。 4、热交换器膜材料为聚亚安酯，热交换膜面积0.6平方米。 5、外壳使用加固材料，能适应长时间的体外生命支持，能高强度连续使用，具有防碰撞。 6、膜结构氧气，血液和恒温水垂直交互，交换性能佳。 7、跨膜压超过300mmHg，膜肺仍然能安全使用，不会产生血栓。 8、氧合器排气快捷，5分钟之内能将膜肺的气体排空，具有膜排气功能，能避免小气泡进入血液系统。 （四）耗材技术性能要求（离心泵头） 1、离心泵头应用悬磁浮驱动涡旋式设计，无金属轴承，不会产生热量，不会破坏血液成分且无死腔，无气泡滞留。 2、含灭活肝素的生物涂层，使用说明书标示能连续使用10天； 3、预冲量≤40ml。 4、表面积≤200平方厘米。 （五）耗材技术性能要求（动静脉插管） 1、采用生物相容性高的聚氨酯作为插管材料。 2、超薄管壁配以内钢丝固定，可最大限度的提高流量。 3、可提供13Fr-29Fr的所有型号。 4、可提供15cm，23cm，38cm，55cm的插管长度。 5、带肝素涂层，可改善生物相容性，使用说明书标示与具有同样涂层的氧合器和泵头能连续使用10天。 6、静脉末端有多组测孔，具有防涡流设计。 7、插管近端硬化处理，加固测孔，可防止扭结。 （六）耗材技术性能要求（经皮穿刺套包） 1、血管扩张鞘具有四段扩张器，10/12Fr ，12/14Fr，14/16Fr，16/18Fr。能有效避免血管撕裂伤。
6 | 电子支气管镜 | 1套 | 24 | 24 | 1.景深：3-200mm； 2.视场角≥120°； 3.软镜工作软管有效长度≥600mm； 4.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤； 5.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm； 6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 7.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险； 8.具有文件管理功能； 9.具有无线传输功能，无线传输功能在明视下，可以接收≥10米距离内的视频信号； 10.具有支持多部手机同时连接显示屏功能，显示屏可实现同步显示图像，可做教学展示。
7 | 便携式多普勒超声系统 | 1套 | 48 | 48 | 1.货物名称： 1.1.全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统 2.用途说明： 2.1.腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身 应用 3.系统技术规格及概述： 3.1.≥15寸无缝纯平投射式电容屏 3.2.机器内置≥3个可激活探头接口，且不需要额外增加扩展槽 3.3.≥4个USB3.0接口 3.4.数字波束增强器 3.5.多倍波束合成 3.6.二维灰阶模式 3.7.组织谐波成像模式 3.8.宽带频移谐波 3.9.组织特异性成像 3.10.频率复合成像 3.11.空间复合成像 3.12.斑点抑制成像 3.13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.14.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 3.15.M型模式 3.16.独立角度偏转 3.17.扩展成像 3.18.实时双幅对比成像 3.19.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框 位置、角度自动改变） 3.20.全屏放大 3.21.局部放大（支持前端、后端放大） 3.22.回波增强技术 3.23.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需 手动调节） 3.24.支持锁屏功能 3.25.自动唤醒功能 3.26.常规测量软件包 3.27.标配腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包， 3.28.图像后处理，可处理参数≥26种 3.29.支持手动触摸屏上注释 3.30.支持手动触摸屏上包络测量 3.31.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） 3.32.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强 前后效果，支持线阵和凸阵探头 3.33.≥142种体位图 3.34.可支持DICOM3.0 3.35.支持语言，英语,中文,德语,西班牙语,法语,意大利语,葡萄牙语,俄语,捷克语,波兰 语,土耳其语,挪威语,塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等） 3.36.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文 解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 3.37.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病 例，便于设备管理与追溯 4.测量/分析和报告 4.1.常规测量 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 4.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 4.3.全科测量包，自动生成报告 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 4.4.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M:Teichholz） 5.电影回放和原始数据处理 5.1.所有模式下可用 5.2.支持手动、自动回放 5.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) 5.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩 色模式5种、PW模式10种。。 5.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包 括：AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至 硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 5.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 6.检查存储和管理（内置超声工作站） 6.1.检查存储 ≥120GBSSD硬盘、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普 通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检 查操作 6.2.检查管理 iStation专用于病人信息管理 7.连通性要求 7.1.支持网络连接 有线网络 无线网络 7.2.网络存储 7.3.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平 台（DICOM3.0必须安装） 8.安全和认证 经CE、FDA及SFDA认证 9.系统技术参数及要求 9.1.二维灰阶模式 数字化声束形成器 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 扫描线：每帧线密度≥512超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 扫描频率： 电子凸阵：超声频率范围1.0-5.7MHz 电子线阵：超声频率范围3.0-11.0MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥36cm 最大帧率:≥999帧/秒 TGC:≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围:≥230 增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱:≥8种 9.2.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转:≥±30度(线阵探头) 最大帧率:≥364帧/秒 支持B/C同宽 9.3.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率 显示方式：B,PW，B/PW,B/C/PW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度:≥8.89m/s（连续多普勒速度:≥37.35m/s） 最小速度:≤0.5mm/s（非噪声信号） 取样容积:0.5-20mm 偏转角度:≥±30度(线阵探头) 零位移动：≥8级 快速角度校正 支持频谱自动测量 10.探头规格 10.1.探头配置：凸阵探头、线阵探头各一把； 10.2.探头频率： 频率带宽1.0-12.2MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 振元：最大有效振元数≥192振元 10.3.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 10.4.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 11.系统输入和输出 13.1.HDMI:1个 13.2.USB:4个，USB3.0 13.4.网口:1个 12.外设和附件 12.1.台车支持手动升降而非电动升降，防止电机发生故障影响升降功能 12.2.支持机器防盗锁控制 12.3.可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 12.4.支持脚踏开关 13.备件、技术及维修服务，培训要求及其它 13.1.备件要求 13.2.卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以 及时供应 13.3.技术及维修服务 13.4.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、 调试或维修等服务 13.5.技术培训要求 13.6.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人
8 | 输注工作站（1拖4） | 8套 | 4 | 32 | 床旁输注工作站 1、 床旁工作站可插入若干个输注泵，泵即插即用，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性。 2、 床旁工作站仅需一根电源线，即可对站内所有注射泵和输液泵供电。 3、 床旁工作站自带移动推车，可灵活移动。 注射泵参数 1、 一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34； 3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 3.1.3压力报警阈值至少3档可调，最低150mmHg 3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.2 精度要求： 3.2.1注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者； 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上。 3.3.4 快推：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推可选； 3.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 3.3.6 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 3.3.7 屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； 3.3.8 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 3.3.10 具有至少2种以上注射模式可选：速度模式、时间模式； 3.3.11 电池工作时间≥6小时@5ml/h， 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.13 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 3.3.16 全中文软件操作界面
9 | 连续性血液净化设备CRRT | 1套 | 40 | 40 | 一、主机 1.1 一体化整机和预连接管路，人体工程学设计 1.2 多个手柄推拉式电子秤 1.3 6泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案 1.4 全中文引导自助式操作系统 1.5 2个夹管阀，允许治疗期间控制前/后稀释比率 1.6 防静电装置：避免ECG心电图干扰；CF电器兼容 1.7 一体化条形码识别器自动识别安装耗材 二、操作屏幕 2.1 12英寸彩色液晶触摸式显示屏，引导式操作系统 三、治疗模式 3.1 可选择的CRRT治疗方式： 3.1.1 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 3.1.2 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 3.1.3 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） 3.1.4 缓慢持续超滤（SCUF） 3.2 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流（HP）、血浆分离、置换、吸附（TPE）、ECMO等 3.3 在不更换、不手动分离管路下实行： 3.3.1 前稀释CVVH/CVVHDF 3.3.2 后稀释CVVH/CVVHDF 3.3.3 前加后稀释CVVH/CVVHDF 3.4 抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙 3.5 枸橼酸抗凝：支持CVVH\CVVHD\CVVHDF治疗模式 四、流速范围 4.1 血液流速：10-450ml/min；增幅:2-10ml/min 4.2 透析液速度： 0-8000ml/h；增幅:50ml/h 4.3 废液速度： 0-10000ml/h 4.4 置换液速度：0-8000ml/h ；增幅:20-50ml/h 4.5 血泵前泵（PBP）：0-4000 ml/min* 4.6 患者脱水：0-2000 ml/h；增幅：5-10 ml/min 4.7 精确度：±10% 五、压力监测范围 5.1 精确度：±10% 5.1.1 输入压：-250- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg 5.1.2 回输压：-50- +350 mmHg，精准度：+/- 5 mmHg 5.1.3 滤器压：-50- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg 5.1.4 废液压：-350- +400 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg 六、液体控制 6.1 液体平衡秤： 6.1.1 具备4个电子秤，分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量 6.1.2 称重范围：0-11kg；误差：±7 g （5200 g）偏差值：± 0.14% 6.2 直接静脉血液加温，避免产生气泡 七、报警及安全系统 7.1 具备5个压力传感器 7.2 按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术，降低凝血风险 7.3 抗静电装置，避免对ECG、监护仪的干扰 7.4 在CVVH、CVVHD、CVVHDF、前后稀释治疗模式切换时，无需增加耗材，无需手动分离管路。 7.5 连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议，优化设计减少误报警 7.6 漏血探测器；当废液流速低于5500 ml/h时，Hct25%，漏血≥0.35 ml/min；当最大废液流速时，HCT 32%，漏血≥0.50 ml/min 7.7 超声空气探测器：探测单个气泡≥ 20 μl 7.8 漏液探测器：监测漏液范围＜50ml 7.9 配备后备电源：停电时，后备电源支持血泵、透析液泵、置换液泵以及各项监测功能都可运行至少10分钟 八、耗材及管路安装 8.1 使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染。 8.2 使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗 8.3 配套耗材出厂一体化设计，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检，颜色标示易于安装，避免误操作 8.4 体外低血容量管路设计（70-189 ml），内置条形码，便于识别 8.5 可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式； 8.6 无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝 九、加温器 9.1 直接静脉血液加温 9.2 控制温度：33℃- 43℃，连续可调：0.5℃/档 十、计算机网络接口 10.1 具备计算机网络接口RJ-45 以太网接口、RS-232 串口、USB2.0 插口，远程访问自动存档 10.2 可通过存储卡转移资料、存储不低于90个小时的治疗信息，自动存档不低于5000个报警及治疗参数变更信息 10.3 软件操作系统可升级
10 | 高端呼吸机 | 1台 | 80 | 80 | 1基本特征 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 *采用≥18.5英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 气动电控呼吸机 *标配备用空气气源（C600），可在断气断电状态下继续工作 *具备实时气源压力电子显示。 具备有创通气模式，无创通气模式 *具备高流量氧疗功能。 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。 *吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 *呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 标配旁流CO2监测。 标配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算 标配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波 标配顺磁氧 *具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势 2呼吸模式及功能 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式 高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 *具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 *标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度 *标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 标配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 *标配辅助压监测，提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创） 3设置参数 潮气量：20ml—4000ml 呼吸频率：1-100/min（ 吸气流速：6-180L/min SIMV频率：1-60/min 吸/呼比：4:1—1:10 最大峰值流速：200L/min 吸气压力：1--100 cmH2O 压力支持：0—100cmH2O PEEP：0~50 cmH2O 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 氧浓度：21—100vol.% 叹息功能：有 4监测参数 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间，辅助压/时间波形 吸入氧浓度的监测 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 *实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 5报警参数 *具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示 分级报警和声光报警 气道压力：过高报警 每分钟通气量：过高/过低报警 自主呼吸频率：过高/过低报警 潮气量：过高/过低报警 吸入氧浓度：过高/过低报警 EtCO2：过高/过低报警 窒息报警，时间可设置（5-60s） 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 电源、气源中断报警 电池低压报警 6其他功能 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求 *能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理
11 | 遥测监护系统（一拖十） | 1套 | 48 | 48 | 中心监护系统产品招标参数 1.1产品形态 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置 工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求 浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人 远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多台床旁设备互连 1.2系统功能 1.2.1监测参数 中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas 支持设备集成参数的监测 1.2.2显示 中心监护系统支持Window 10中、英文操作系统 中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 ▲可同时集中监护至少50个病人， 单个屏幕可支持至少12个病人的同时集中监护。支持多个显示屏显示 多床观察时每床支持多个参数、4道波形的观察，支持大字体显示 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察 重点观察床支持多达11道波形显示 重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 支持系统报警声音关闭功能 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 1.2.3数据回顾 ▲支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 支持至少24小时动态血压分析与回顾功能 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 ▲支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾 1.2.4打印 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等 1.2.5双向控制 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 遥测监护系统招标参数 1.整机要求 1.1遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。 1.2遥测发射盒尺寸不超过130 x 67 x 26 mm，无创血压模块尺寸不超过125 x 65x 25mm。 1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。 1.4遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素 1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。 2.监测参数 2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，配置血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC在中央站上显示） 2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。 2.5提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。 2.6心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。 2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。 2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。 2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 2.11提供起搏分析。 2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。 2.13QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。 2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。 2.15血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。 2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 2.17血压测量范围（收缩压）：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。 2.18血压测量范围（平均压）：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。 2.19血压测量范围（舒张压）：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。 2.20来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。 2.21提供手动、自动间隔、序列测量模式。 2.22提供动态血压监测（ABPM）功能。 2.23无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。 2.24无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。 3.系统功能 3.1采用声光双重三级报警系统。 3.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青） 3.3具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 3.4具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。 3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。 3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。 3.7支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。 3.8中央站多床支持显示运动监测界面。 3.9支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。 3.10支持给患者发送消息。 3.11支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。 3.12遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。 3.13采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。 3.14集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。 3.15遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。 一块电池充电到90%的时间不大于6小时。