## Sheet1
产前诊断细胞遗传学实验室项目设备 （参数仅做市场询价参考，预算价内符合或优于参数的亦可报名）
序号 | 申购科室 | 名称 | 单位 | 数量 | 需求参数 | 预算单价(万元） | 预算总价(万元）
1 | 检验科 | 倒置相差成像显微镜 | 台 | 1 | 用途：普通活细胞观察，用于临床工作。 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） 2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 2.1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 2.1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：预对中相差环板 二、2000万专业成像系统： 1、 1 英寸彩色SONY CMOS IMX183芯片， 最高分辨率为2000万像素（5440x3648） 2、曝光时间：0.1ms~15s 3、G光灵敏度：462mv with 1/30s 4、实时帧速：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216 5、数据接口类型：USB3.0 6、色彩空间：RGB 三、成像软件 1、 采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2、曝光控制：自动和手动； 3、在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能; 5、可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 6、自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 7、实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8、分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。 10、彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11、快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 3.电脑： Intel i5四核CPU，1G独立显卡，4G内存，256GB SSD+1TB 硬盘，21英寸显示屏）；win10操作系统 | 8 | 8
2 | 检验科 | 数显三用恒温水箱 | 台 | 2 | 电源：220V、50HZ 加热功率：1200W 控温范围：RT-100C 水温波动：≤0.5℃ 控温精度：≤1℃ 工作容积(cm3）：42×18×18 | 0.2 | 0.4
3 | 检验科 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 温度范围:室温+10℃~200℃ 容积：70L 消耗功率:1000W 电压：220V,50HZ 控温精度:0.1℃ 温度波动:±1℃ 定时范围:0~9999min 工作室尺寸mm （宽×深×高）:400×400×450 外形尺寸mm （宽×深×高）:520×560×760 重量:65（kg）kg 材质:不锈钢内胆 | 1.8 | 3.6
4 | 检验科 | 通风柜 | 台 | 1 | 内径尺寸L*D*H ： 1360×700×700 ㎜ 外径尺寸L*D*H：1500×750×2050 ㎜ 台面304不绣纲 排风管口径：φ250mm 出风方向 ：顶出 | 1.5 | 1.5
5 | 检验科 | 电动吸引器（无油式） | 台 | 1 | 毛重：17公斤 内径尺寸： 360×320×480 ㎜ 包装体积：44.5cm × 40cm × 56.5cm 供电方式：交流式 外形：台式应 活塞泵：无油泵 电源电压：~220V ÷22V. 50H2 ‡ 1Hz 电机功率：120VA 吸引泵：活实泵 极限负压值：>0.09MPa 噪音：<6OdB(A) 抽气速率：>20L/min 贮液瓶：2500mL/只.2只 | 0.15 | 0.15
6 | 检验科 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2 | 控温范围：室温+5℃-60 ℃ 温度波动：≤±1°C 显示精度：0.1 工作室容积 ：88L 输入功率 ：502VA 工作室尺寸：42×42×50cm 外形尺寸：57×59×85cm 包装尺寸：74×76×104cm | 3.7 | 7.4
7 | 检验科 | 双人单面超净工作台 | 台 | 2 | 洁净等级：ISO 5 (Class 100) 平均风速：0.25-0.6mls (TiE) 噪音：<65dB 电源：AC, $17,220V/50HZ 光照度：2300LX 振动力半烽值：3um (X.Y.ZhG) 最大功耗：800W 120Kg 工作区尺寸：1400x580x520mm 装置外形尺寸1500x695x1650mm 适用人数：双人单面 | 4.8 | 9.6
8 | 检验科 | 电子天平 | 台 | 1 | 最小量程：10mg 最大量程：220g 实际分度值（d）:0.1mg 检定分度值（e）:1mg 自动内校 背亮液晶显示屏 | 2 | 2
9 | 检验科 | 数显混匀器 | 台 | 1 | 电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz 额定转速：100r/min±2r/min 输入功率：22VA 偏心回转直径：22mm 定时设定范围：0-99min59s 时间控制精度：±1s/min 定时设置批次：1-3（循环式） 外型尺寸：330*285*140mm 工作盘尺寸：205*160*7mm | 0.4 | 0.4
[6 empty] | 合计 | 33.05