## Sheet1
重症医学科及消毒供应中心医疗设备参数需求表
序号 | 产品名称 | 参数需求 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元）
1 | 心肺复苏仪 | 1、 符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 2、 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 3、 驱动方式：电动电控。 4、 ▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 5、 按压频率：大于 100 次／分钟，实际按压频率与设置值误差≤±2 次/分钟。（需提供注册检验报告证明） 6、 ▲按压深度在0-6cm范围内可调，至少具有3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度可调，误差为±0.2cm。（需提供注册检验报告证明） 7、 按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 8、 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 9、 通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 10、 具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。 11、 ▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。（需提供注册检验报告证明） 12、 气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 13、 工作环境：存储温度-40℃～+70℃，工作温度-15℃～+60℃，相对湿度≧98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。（需提供注册检验报告证明） 14、 ▲工作时间：采用双电池供电系统，新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥120分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。（需提供注册检验报告证明） 15、设备工作过程中可不停机更换备用电池。保证设备处于不中断状态持续工作。（需提供注册检验报告证明） 16、 双电池最大充电时间≤150 分钟。（需提供注册检验报告证明） 17、 适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。 18、 ▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。（需提供注册检验报告证明） 19、重量轻：整机重量≤7kg（包含两个电池）；主机重量≤4.9kg（不含电池及背板）。（需提供注册检验报告证明） 20、 体积小：长×宽×高：≦55×38×12（厘米）。扁长方形。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。 21、双电池负载情况下运行时间≥120分钟，双电池空载运行时间≥300分钟。具有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。（需提供注册检验报告证明） 22、▲具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。 23、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。 24、▲通气喇叭报警功能。通气时间到达前具有声、光提示，按压次数倒数5次开始声光提示5次；需要辅助通气时，有喇叭声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。 25、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。 26、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。 27、电气安全要求：符合 GB 9706.1—2007 标准要求。 28、电磁兼容性：符合 YY0505—2012 标准要求。 29、环境试验要求：符合 GB/T14710—2009 标准要求。 30、▲防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43；电池防尘防水等级≥IP44。 31、防电击类型程度：Ⅱ类BF型。 32、▲设备操控面板界面采用按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。 33、设备采用双杆固定结构，双杆具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm，误差±1cm，可指示患者实际胸厚。（需提供注册检验报告证明） 34、 无绑带式等其他耗材，不会增加救治的使用成本。 35、 具有腕部固定带，能将病人的手臂固定于按压主机两侧的支撑腿上，能加强病人与按压主机的固定，方便病人转运。 36、▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 37、具有抗盐雾腐蚀能力，符合GJB150.11A-2009要求。 38、▲具有抗淋雨、抗冲击、抗震动能力，符合GJB150.8A-2009、GJB150.18A-2009、GJB150.16A-2009要求。 | 1 | 25 | 25
2 | 绝缘性检测仪 | 具有声光影报警提示功能，故障自动报警提示，可满足各类带电手术器械的绝缘性检测核导通性检测，触控屏，全自动微电脑控制 ，手写笔，带外置蓝牙打印机 | 1 | 7 | 7
3 | 医用器械除锈仪 | 数显控制面板，实时显示温度，操作简单，可监视和控制温度，可调时间，坚固耐用，自动进水。 | 1 | 4 | 4
4 | 腔镜器械清洗架 | 尺寸(宽x高x深):655x765x630mm | 1 | 2 | 2
5 | 基础器械 | 详见附件 | 1 | 5 | 5
6 | 清洗机拖车 | 尺寸(宽x高x深):720X1050X810mm | 2 | 1.5 | 3
附件：基础器械清单
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 直角钳 | 18*12*90 | 18cm | 把 | 5
3 | 髓核钳 |  | 18cm | 把 | 2
4 | 钢针剪 | 200*1.2 | 20cm | 把 | 2
5 | 钢丝剪 | 215*2.5 | 21.5cm | 把 | 1
6 | 尖嘴老虎钳 | 200*2 | 20cm | 把 | 5
7 | 骨锤 | 220/270 | 22cm | 把 | 5
8 | 脑膜剪 |  | 18cm | 把 | 4
9 | 侧弯尖头球头脑膜剪 |  | 150CM | 把 | 2
10 | 无损伤镊 | 200*2 | 20cm | 把 | 2
11 | 无损伤镊 | 240*2 | 24CM | 把 | 2
12 | 无损伤镊 | 280*2.4 | 28CM | 把 | 2
13 | 无损伤镊 | 240*2 镶片 | 24cm | 把 | 4
14 | 神经剥离器 | 240*5*1 带勾 | 24 cm | 把 | 1
16 | 弯剪刀（双动） | 101.033A（双动）（腔镜型） | Q5*330 | 把 | 5
17 | 电凝勾（钩状） | 101.017（腔镜型） | Q5*330 | 个 | 6
18 | 腔镜防雾保温杯 |  |  | 个 | 1
19 | 吸引管 | 90*1.5,上弯 |  | 个 | 2
20 | 吸引管 | 90*1.6,下弯 |  | 个 | 2
21 | 骨膜剥离器 | ZO190*4*15° |  | 把 | 2
22 | 布巾钳 |  | 16cm | 把 | 30
23 | 弯钳 |  | 14cm | 把 | 20
24 | 弯钳 |  | 16cm | 把 | 20
25 | 弯钳 |  | 18cm | 把 | 40
26 | 组织剪 |  | 16cm | 把 | 30
27 | 组织剪 |  | 18cm | 把 | 30
28 | 组织钳 |  | 16cm | 把 | 30