## 2025年
2025年广西国际壮医医院医疗设备采购需求表
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 功能需求
1 | 产科 | 产床 | 1 | 20 | 20 | 1.病床集接产、待产、分娩(五种以上体位)、休养及一般产科手术、一般检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的人智化产病床，背板、座板、接生辅助台一体化结构设计。 3.背板升降、座板上折、腿板升降、床面整体高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成，前后倾斜为手动操作完成。 4.分体式升降护栏，下放后完全隐藏于床面下方，可快速通过狭窄通道，提高转运速度，保证产妇安全。 5.可拆卸高强度 PE 塑料床头板，模具一次成型，更贴切家庭化温馨产房的理念。 6.三档位中控刹车系统使产床的稳定性更好，具有万向移动、定向移动及锁定功能。 7.高品质、高精度医用脚轮，直径 150mm。 8.床垫臀部位置 V 型切口设计,便于医护助产人员观察、护理。 9.床体控制器可满足手持控制器、手动控制器和脚踏控制器等多种模式。 10.自动座位倾斜，背板与座板具有联动功能，辅助胎头入盆。 11.直流电机升降系统,恒速、静音、无静电、安全电压（DC24V）。 12.双侧即时头低脚高位下压把手，气动助力，床面后倾范围 0~12°。 13.双侧紧急 CPR 装置，快速放平背板，紧急抢救时，提高抢救速度。 14.护栏为 PP 材质模具一次性成型，表面接触手感好，给护理人员及产妇卫生、温馨与舒适的感觉；护栏内外两侧设有四组操作按钮，可一键锁定所有操作按钮，防止误操作。 15.双侧即时分娩抓手，可前后移动距离，可隐藏收于床下。 16.感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明。 17.配备有音响播放系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉，缓解产妇紧张焦虑情绪，缩短产程。 18.不间断电源系统可保证紧急情况下使用。 19.脚板支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置。 20.具备搁腿架脚蹬一体化，电动升降，快速手动外摆、上折，无需切换操作，既可当生产脚蹬使用，又可当休息搁腿使用。 21.床两侧带有脚踏控制器，此开关下方有一个触点板，必须用脚上抬两秒后进行解锁，才能操作整床上下功能。此功能是为防止会阴部缝合时，有人不小心碰到脚踏开关后产生事故而设计的，并可降低感染风险。 22.超低的起始位置便于孕妇上下床。 23.床垫外套面料为纳米银离子材质，双层设计，热融合工艺制作，无缝粘合防污水，柔软、透气、舒适。 24.床垫材质为高密度海绵复合而成，厚度 130mm,分层减压设计，舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗。 25.整床框架为钢塑混合结构。 26.整床设计最低位反弹保护功能及后倾反弹保护功能。 27.通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证，并通过 CE 及 FDA 认证。 二、参数 1.床体尺寸：长度：2350mm，宽度(含护栏)：1080mm 2.床面尺寸：长度：1950mm，宽度860mm 3.床面高度：最低：450mm（不含床垫），最高：900mm（不含床垫） 4.背板折转角度范围：0~63° 5.座板上折角度范围：0~15° 6.床面倾斜角度：≥12° 7.脚板升降行程距离：0~200mm 8.脚板最大外摆角度：≥90° 9.脚板最大上折角度：≥90° 10.护栏升降距离：≥400mm 11.拉手移动行程：≥150mm
2 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 150 | 150 | 主机内置远程教学、语音交互功能，主机自带热点发射信号功能，手机、电脑等终端可直接连接本机观看实时图像 开展项目名称：1、经鼻内镜鼻窦手术 2、经鼻内镜额窦手术
3 | 肛肠科 | 消化道动力检测仪 | 1 | 50 | 50 | 开展肛肠测压检测技术和其压力方式的生物反馈治疗功能，如功能性便秘、肛门失禁和肛肠手术后的病人实施生物反馈治疗；2、能更好地显示肛门直肠之间压力协调关系，更直观地观察肛门内外括约肌的压力变化关系，从而判断直肠和肛管的的功能性疾病，如功能性便秘、大便失禁、盆底痉挛、新生儿巨结肠等诊断。
4 | 老年病科 | 老年综合评估系统 | 1 | 60 | 60 | 徒手平衡功能检查 日常生活能力评定 手功能评定 步态分析检查 吞咽功能障碍评定 疼痛综合评定 认知知觉功能检 记忆力评定 失认失用评定 跌倒/坠床风险评估 营养风险筛查与营养状况评估
5 | 麻醉科 | 呼气末气体监测仪 | 6 | 10 | 60 | 能持续、准确检测到呼吸管路内的二氧化碳分压
6 | 麻醉科 | 麻醉深度检测仪 | 1 | 30 | 30 | 感应器灵敏，连接后显示数值时间小于1分钟，性能稳定
7 | 泌尿外科 | 双极等离子高频手术设备 | 1 | 50 | 50 | 用于前列腺增生症、尿路狭窄、膀胱肿瘤等泌尿系疾病手术治疗
8 | 泌尿外科 | 组合式硬镜冲洗吸引系统 | 1 | 50 | 50 | 用于处理泌尿系结石病，其内窥镜与配套镜鞘、冲洗吸引系统一起在直视下建立硬性自然通道，镜鞘与负压调节器组合后与负压系统连接，建立负压吸引系统，然后进行碎石清石。灌注负压同时进行，在手术过程中保持视野清晰、有效控制肾内压力、碎石清石同步进行，手术清石率高、安全性高。
9 | 皮肤科 | 超声治疗仪 | 1 | 71 | 71 | 利用超声聚焦技术，利用换能器产生聚焦超声波将能量聚焦定向在不同层次，产生热凝固点，达到面部年轻化的效果。作用在真皮层--皮下脂肪层--SMAS筋膜层。发射密度可调，适用于医疗机构人体肩颈、腰腹部及四肢部位慢性组织损伤性疼痛、神经性皮炎的辅助治疗，以及能够刺激胶原蛋白再生。
10 | 心电学诊断科 | 立体心电图仪 | 1 | 70 | 70 | 通过立体心电图的同步描记, 显示出室早在VCG 中细致的瞬时间泪点疏密、振幅、面积、形态等变化,清楚地解释了 ECG中室早QRS为何呈宽大畸型 、时间长 、振幅高的现象 ,是由于心肌存在着生物学特性和结构学特性,即由心肌纤维侧对侧扩布传导所致。立体心电图采用 Frank 校正导联体系，通过方法学的改进，从时间域、瞬时间域、空间域和瞬时空域，实时同步采样、同源转换、显示及描记出正交心电图、向量心电图、时间/变向时间/连续/分解心向量图和全方位、全角度观察的立体心向量图及立体影像心电图。
11 | 心电学诊断科 | 便携式心电图机 | 2 | 9.8 | 19.6 | 开展心电图检查，便携，18导联同步，wifi直连
12 | 心电学诊断科 | 实时长程动态心电仪 | 20 | 5 | 100 | 1、平台具备实时心电功能：具有实时心电功能的动态心电记录仪可将心电数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。 2、平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、预警信息、电量等；
13 | 超声科 | 融合导航成像 | 1 | 90 | 90 | 将超声图像与CT/MRI图像结合，在介入术中对隐匿病灶精确定位，引导介入治疗
14 | 骨脊柱 | 射频控温热凝器 | 1 | 48 | 48 | 骨关节与脊柱科常规应用操作，适用于关节、脊柱退行性疾病及相关痛症
15 | 骨脊柱 | 神经电生理监护系统 | 1 | 100 | 100 | 用于神经术中监护

## 2026年
2026年医疗设备购置计划汇总表 日期： 年 月 日
科室 | 年度 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 预估单价（万元） | 预估总金额（万元） | 是否进口 | 申购理由（设备用途、开展项目）
2026
填报说明：1、标红为必填项。 2、参考品牌数量不限，请详细填写申购理由，设备用途。
经办人： 科室负责人：

## 2027年
2027年医疗设备购置计划汇总表 日期： 年 月 日
科室 | 年度 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 预估单价（万元） | 预估总金额（万元） | 是否进口 | 申购理由（设备用途、开展项目）
2027
填报说明：1、标红为必填项。 2、参考品牌数量不限，请详细填写申购理由，设备用途。
经办人： 科室负责人：