## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院拟采购医学装备清单
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备需求
1 | 老年病科 | 老年综合评估系统 | 1 | 套 | 设备功能需求： 用于老年综合评估，软件通过疾病、躯体功能、认知功能、心理、社会环境等方面对老人进行全面评估，其中涉及二十多个体系量表以及专业的评估测试，比如简易体能量表、 简明心理状况测验量表、洼田饮水试验，在医疗教学指导方面可起到重要作用，系统评 估数据在线统计分析，并可导出原始excel脱敏数据，有利于科室开展老年评估科研项目。 功能要求：老年综合训练系统适用于神经心理认知训练：分为初级、中级、高级三部分。定向能力训练、专注能力训练、结构能力训练、计算能力训练、记忆能力训练、推理能力 训练、听康复训练、视康复训练、口语表达训练。 配置清单： 老年综合评估系统 1 套 训练系统 1 套 纯平显示器 1 台 触屏显示器 1 台 台车系统 1 套 打印机 1 台 无线鼠标键盘 1 套 训练专用平板 1 个 电磁书写笔 1 支 对接医院 HIS 系统（如产生接口费用，由中标方承担）。 本地化部署（所有数据安全由医院统一管理）
2 | 老年病科 | 血管内皮功能测试仪 | 1 | 台 | 设备功能需求： 1、早期发现血管病变：血管内皮功能的改变与心血管疾病的发生发展密切相关，是动脉粥样硬化斑块形成的重要原因和血管病变的最早标志。通过检测血管内皮功能，可以及早发现血管病变，为早期干预和治疗提供机会。 2、评估治疗效果：血管内皮功能检测也可用于评估治疗心血管疾病的药物或方法的有效性，帮助医生调整治疗方案，提高治疗效果。 3、预防心血管事件：通过定期检测血管内皮功能，可以及时发现潜在的心血管风险，并采取相应的预防措施，降低心血管事件的发生率。
3 | 壮瑶药制剂中心 | 沸腾干燥制粒机 | 1 | 台 | 设备整体要求： 1、沸腾干燥制粒机一台，制粒干燥能力：30-60公斤/次；具有顶喷制粒干燥功能；每小时喷液35-40公斤；设备应使用304优质不锈钢制做；非金属材料要符合药用要求。 2、二级除尘器面积：32㎡，风机风量：5000-6000m³/h，静压：8000-9000pa，功 率：18.5kw（辅机选型根据2000-3000m³/h风量计算），蒸汽加热器：65-80㎡（0.2- 0.3Mpa计算），蒸汽耗量：121kg/h，电加热功率：30kw。 3、温度为室温20-135℃可调。 4、进风风量、风速应能满足颗粒剂（1号筛-5筛之间粒度）沸腾干燥制粒的功能， 能检测显示风速； 5、能检测、显示制粒干燥风的温度，温度能按工艺要求自动进行调控，调控精度 ±2℃，能检测显示排风温度，并能根据工艺进行控制调整；蒸汽阀门采用国内一线 品牌。 6、能显示沸腾干燥机内的压力。 7、设备整体按符合国家新版GMP要求设计,顶部设有安全泄瀑口。 8、设备接触物料 的内表面采用抛光处理（Ra≤0.4μm）,外表面采用亚光处理（Ra≤0.8μm）。
4 | 妇科 | 宫腔镜内窥镜等离子电切镜 | 1 | 套 | 宫腔镜手术，如粘膜下肌瘤，子宫内膜息肉，胎块残留等。 投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。及维修期间备用机使用服务。