## Sheet1
广西国际壮医医院（明秀分院）2025年拟采购医疗设备清单（三）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 明秀分院内科 | 血液透析机 | 12 | 台 | 1、为中文操作系统，具有各项基础等功能。 2、透析液流速：300～800ml/min。 3、透析液温度控制范围：34.5℃～39.5℃。 4、透析液导电率监测范围：12.0～16.0ms/cm。 5、待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液。 6、动脉压监测和显示范围： -300～＋400 mmHg。 7、动脉压监测精度：±10 mmHg。 8、静脉压监测和显示范围：-50～＋390 mmHg。 9、静脉压监测精度：±10 mmHg。 10、跨膜压监测范围：﹣100mmHg～﹢500 mmHg。 11、跨膜压监测精度：±20 mmHg。 12、血泵流量50～600ml/min。 13、血流量调节梯度（步长）10ml/min。 14、肝素注射：0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。 15、具备漏血检测与报警功能。 16、超滤方式：容量式平衡腔控制, 具有平衡腔膜位置传感器，可探测膜位移。 17、超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线。 18、可提供个性化透析方案。 19、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。 20、配有原厂透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。 21、消毒及清洗：具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。 22、标配Kt/V值监测装置。 23、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存≥至少20次病人治疗记录。 24、有数据输出装置，能与透析数据管理软件相连。 25、水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度。 26、水质：必须符合当前的国家或国际标准。 27、具有完备的自检功能，具有维修菜单，故障自我诊断。 28、电源：交流220V,频率50～60Hz。 29、标配内置电池,保证机器停电后仍可使用≥15分钟,并且不丢失数据，同时压力监测、漏血和气泡检测正常工作。 30、标配血压监测功能。 31、其他血透机必备功能。 32、整机质保期至少3年。
2 | 明秀分院内科 | 血滤机 | 3 | 台 | 1、具备血透机必备功能（参考序号1血液透析机功能）。 2、置换液流速：0.00，0.10~18.00L/h（在线HDF），0.00，0.10~30.00L/h（在线HF）。 3、具备血滤机必备功能。 4、整机质保期至少3年。
3 | 明秀分院内科 | 血液透析用制水设备 | 1 | 套 | 用于医疗机构制备血液透析和相关治疗用水的处理、血液透析治疗中用于集中配制和供应透析液。产水水质必须符合并达到最新透析用水国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）要求，可满足40-60张床的透析用水需求，整机质保期至少5年。