## Sheet1
广西国际壮医医院（明秀分院）2025年拟采购医疗设备清单（五）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 明秀分院门诊部 | 口内扫描仪 | 2 | 台 | 1.设备描述：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈的数字化印模 2、扫描深度范围0-20mm，支持多档调节适应不同口内情况 3、扫描速度:≥24帧/s 4、扫描精度:≤7μm 5、重复精度：扫描数据平均距离误差之间的偏差≤5μm 6、单次扫描范围满足牙冠/牙列局部成像需求，扫描范围≥18x16mm。 7、外形设计：笔式 8、印模颜色：真彩、石膏 9、光源：多光谱激光+ LED白光 10、扫描要求：牙冠/牙列无需喷粉，扫描数据真彩成像
2 | 明秀分院门诊部 | 牙科综合治疗椅 | 4 | 台 | 1.牙椅注册使用期限≥15年。 2.口腔灯：高性能LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌； 3.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160kg，可承受＞160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高＞780mm，最低＜370mm； 4.2牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度≥3档可调。 5.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。 6.2具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。可备同品牌消毒液。 7.具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染，保持水路干净。 8.具备开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、锁屏键、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。 9.平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。 10.可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。 11.强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀； 12.配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量≥1500ml；消毒水瓶≥1300ml。 13.侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用英制聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。 14.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支； 15.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。 16.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂、口腔灯开关、吹屑气功能。 17.具备其他牙椅必备功能
3 | 明秀分院门诊部 | 牙科综合治疗椅（种植） | 1 | 台 | 1.具备序号2牙科综合治疗椅功能 2.具备种植牙方面的操作功能
4 | 明秀分院门诊部 | 根管显微镜 | 1 | 台 | 1.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 2.变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°;瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，瞳距连续无级调节，可显示瞳距数值，调节旋钮带消毒罩。 3.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，屈光补偿调节范围不小于±7D。 4.ZOOM连续变倍，放大倍数至少覆盖2倍-18倍。 5.集成式变焦物镜，实际有效调焦行程290mm，焦距覆盖范围不小于F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。 6.LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；色温5500K，显色指数CRI＞90。 7.光斑大小多档快速可调，同时集成橙色和绿色滤片光斑，用于树脂充填以防止填充物固化，以及增强血管和神经等重要组织的比度，。 8.落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。小横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，大横臂长度≥500mm，旋转角度：±350º；大横臂位于小横臂上方。 9.小横臂内配有下限位装置，可个性化设定镜身的最低限位。 10.显微镜镜头带120°平衡挂臂，带左右阻尼旋钮、左右平衡旋钮、 前后阻尼旋钮、前后平衡旋钮，可用旋钮调节扭力平衡和阻尼大小，在加载相机、摄像机等数码附件后，仍可通过扭力调节使镜身保持平衡，使主镜系统前后、左右无重力旋转。 11.配置钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平观察位，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。 12.4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器；3840*2160/60P Ultra HD超高清影像实时输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，手柄部位集成影像采集按钮以控制图像冻结和录像，动/静态影像可直接存储于U盘中；影像采集按钮集成于手柄处。 13.变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位。 14.一体式万向手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能。 15.4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口。