医用血管造影X射线机（DSA）全保维保服务方案

一、基本维保要求：

1.维保设备品牌名称型号：GE 医用血管造影X射线机（第一台DSA1 Innova IGS 530）（第二台DSA2

Optima IGS Mega）

2.数量：2台。

3.设备维保服务年限：自合同签订之日起3年。

4.设备维修保养项目内容：整机全保，每年不少于4次保养，包含所有人工及维修所需备件（维保包含球管、探测器、工作站、手术机床、手术机床铅帘、第三方55寸手术专用显示系统巨鲨大屏显示器、配套的第三方高压注射器等）。

5.保修公司资质：营业执照、具备维修保养设备的能力（提供该设备的技术培训证明）、提供本公司工程师社保证明、设置有备件齐全充足的仓库。

二、维保服务要求

(1）提供客户服务专线电话，全年365天开通，并有专人接听，每天开通服务时间24小时，保证全天候开通联系响应时间为半小时，12小时内到达医院进行检修并及时提供相关的维修解决方案。

(2)系统保修服务-人工，不限次维修服务，在南宁办事处配备有不少于3名的DSA工程师，具备维修DSA的技术培训证明，保证维修质量和解决故障的能力，免所有人工费，享受优先派工。

(3)系统保修服务-备件（含球管、探测器等配件），所更换的零备件为原厂原装全新/测试合格备件，并提供出厂合格证，满足设备运行要求，保证更换后机器的参数与故障前一致，不会给设备带来危害且备件来源合法。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由维保方自行承担，所有维修配件免费更换，保证优先运送配件。

(4)在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，具备充足的备件，全国调货，保证备件更快速的送达医院现场，以最大化的缩短设备不必要的停机时间。需提供相关文件，并提供仓库租赁合同复印件或产权合同复印件供核实。

(5)每年提供标准保养次数≥4 次，按照机器配套使用手册及厂家白皮书维护标准执行，定期保养后并提供技术要求的一份书面保养报告，设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

(6)签订合同入保后，要采购一个全新原厂球管作为备用部件，并将该备用球管存放在医院内，减少因球管故障导致的停机时间。

(7)须拥有网络培训平台，可提供网络在线培训，技术支持。

(8)提供适配该维保设备的数字化远程故障筛排系统软件一套，能提前预警设备故障，并可通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防型保障帮助医院提早做计划，避免设备不必要的停机。需提供该软件相关知识产权证明文件。

(9) 具有相应的《辐射安全许可证》，保证所从事的维修保养活动符合放射性污染防治法及射线装置安全和防护条例等法律法规的规定 。

(10）提供射线剂量安全保证，具备剂量仪(定期校准)、Dynamic Test动态测试仪，并按照图像质量和射线剂量的质控流程(I1QAP)进行定期剂量检测，须提供相关工具检测证书和照片。

(11）提供合法来源球管，承诺维保期内所提供IGS 530球管与原厂球管型号一致（球管型号：2216500），为设备制造商原厂的全新球管，完全符合原厂设计参数，不得有参数的偏移。提供该球管（型号：2216500）的医疗器械注册证复印件、球管的原版技术白皮书（DATA SHEET）复印件、该型号球管进口报关单和海关商检单供核实，以及相关材料。

(12）质量保证，合同期内保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行校准。

(13）开机保证率98%（按365天计算）如开机率达不到98%时，每超1天，按照该设备一天的收入金额（人民币）三倍进行罚款。

(14）维保方需遵守法律法规，医院管理规章制度，在维修保养过程中产生的一切安全事故和损失，由服务商自行负责。